**ОБГРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:**

**Стоматологічна установка з верхньою подачею, повітряним слиновідсмоктувачем та та стільчиком лікаря, в комплекті з мікромотором, кутовим та турбінним наконечником та компресором**

**Замовник:** КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», м. Ніжин, вул. Батюка, 7, код за ЄДРПОУ – 05480631.

**Найменування предмету закупівлі:** Стоматологічна установка з верхньою подачею, повітряним слиновідсмоктувачем та та стільчиком лікаря, в комплекті з мікромотором, кутовим та турбінним наконечником та компресором (код за ДК 021:2015: 33190000-8:Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні, код за НК 024:2019: 62725 – Блок з інструментами для стоматологічної установки, пневматичний).

**Вид процедури:** відкриті торги.

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2021-03-02-005807-a

**Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі:**

330000,00 грн. (Триста тридцять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ. Очікувану вартість предмету закупівлі визначено за результатом моніторингу цін на ринку цих товарів.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:** технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері.

***Загальні вимого до стоматологічної установки:***

1. Обладнання, яке пропонується, повинно бути новим та таким, що не було у використанні, виготовленим у 2020 році **(надати гарантійний лист).**
2. Все обладнання медичного призначення, що пропонується повинно бути зареєстровано в Міністерстві охорони здоров’я України та/або введене в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності (**надати копію свідоцтва про державну реєстрацію з додатками до цих свідоцтв або копію сертифікату оцінки відповідності**).
3. Учасник повинен надати гарантійний лист виробника ( якщо учасник не є виробником товару) або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запрошення в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією документацію відкритих торгів **(надати оригінал гарантійного листа).**
4. Термін гарантійних зобов’язань на обслуговування всього комплекту, безоплатне усунення скритих недоліків та несправностей, виявлених в процесі експлуатації повинно становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію **( надати гарантійний лист).**
5. Проведення доставки, монтажу та пуску обладнання за рахунок Учасника **( надати гарантійний лист).**
6. Навчання спеціалістів Замовника за рахунок Учасника **( надати гарантійний лист).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва вимоги | Відповідність (так/ні) та посилання на відповідну сторінку (розділ) технічної документації виробника або інструкції з використання |
| **Стоматологічна установка з верхньою подачею , повітряним слиновідсмоктувачем**  **та стільчиком лікаря , в комплекті з мікромотором, кутовим та турбінним наконечником та компресором.** | | |
| **1** | **Призначення: для здійснення лікарських дій при лікування пацієнтів.** |  |
| **2** | **Склад комплекту:**  **- стоматологічна установка з верхньою подачею;**  **- повітряний слиновідсмоктувач ;**  **- стільчик лікаря;**  **- мікромотор;**  **- кутовий та турбінний наконечник;**  **- компресор** |  |
| **3** | **Базова комплектація установки:** |  |
| **3.1** | **Безтіньовий стоматологічний світильник без сенсора:** |  |
| **3.2** | **Блок лікаря з системою стабілізації:** |  |
| **3.3** | **Три турбінних пневмовихода:** |  |
| **3.4** | **Трьохфункціональний пістолет;** |  |
| **3.5** | **Вмонтований негатоскоп:** |  |
| **3.6** | **10-ти функціональна панель управління** |  |
| **4** | **Блок асистента для техніки чотирьох рук із столиком:** |  |
| **4.1** | Трьохфункціональний пістолоет |  |
| **4.2** | Слиновідсмоктувач (водяний) і пилосмок |  |
| **5** | **Гідроблок:** |  |
| **5.1** | **Поворотна керамічна плювальниця:** |  |
| **5.2** | **Міцний каркас з литого алюмінія** |  |
| **5.3** | **Кріплення гідроблоку до центру крісла з допомогою стальної плоскої пластини не менше 18 мм товщини** |  |
| **5.4** | **Можливість повороту всього гідроблоку від крісла не менше 60 градусів для можливості роботи в чотири руки** |  |
| **5.5** | **Систеиа чистої води** |  |
| **5.6** | **Водонагрівач** |  |
| **6** | **Крісло пацієнта:** |  |
| **6.1** | **Електромеханічне двомоторне;** |  |
| **6.2** | Джойстик керування кріслом на основі крісла; |  |
| **6.3** | Артикулярний підголівник з можливістю встановлення в «дитяче» положення: |  |
| **6.4** | Найнижча позиція положення підголівника крісла в розкладеному стані не більше 350 мм від підлоги: |  |
| **6.5** | Діапазон руху спинки крісла : від 8 до 65 градусів; |  |
| **6.6** | Задня основа спинки крісла виготовлена з металу без пластикових елементів; |  |
| **6.7** | Крісло має лівий та правий підлокітник, причому правий поворотний ; |  |
| **6.8** | Легкоз’ємна обивка (м’яка частина) спинки крісла (знімається та встановлюється та встановлюється без використання будь-яких інструментів); |  |
| **6.9** | Основні електрокомпоненти розміщені у безпечній закритій коробці; |  |
| **6.10** | Ширина обивки ( м’якої частини ) спинки крісла ( в найширшій частині ) не менше 618 мм; |  |
| **6.11** | Довжина обивки (м’якоїчастини) сидіння крісла не менше 1200 мм; |  |
| **6.12** | Вантажопідйомність не менше ніж 135 кг. |  |
| **7.0** | **Технічні характеристики:** |  |
| 7.1 | Напруга 100/110/120/220/230W |  |
| 7.2 | Частота 50-60 Гц |  |
| 7.3 | Тиск повітря 550-800 кПа |  |
| 7.4 | Тиск води 200-400 кПа |  |
| **8.0** | **Компресор стоматологічний** |  |
| 8.1 | Напруга 220 В ± 10% |  |
| 8.2 | Частота 50 Гц |  |
| 8.3 | Потужність 1000 Вт |  |
| 8.4 | Максимальний тиск : 0,8 МПа |  |
| 8.5 | Продуктивність 100 л/хв при 0,4 Мпа |  |
| 8.6 | Тиск включення / вимикання : 0,5 / 0,8 МПа |  |
| 8.7 | Рівень шуму : 65 дБ |  |
| 8.8 | Температура навколишнього середовища 5- 40 ˚ С |  |
| 8.9 | Об’єм ресивера 50л |  |
| 8.10 | Габаритні розміри: 46х46х70 см |  |

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

Уповноважена особа

Сипченко Т.М.